二、操作与维护

1、先将放水阀(7)关闭。

2、开启水源阀(1)使自来水从进水控制阀(4)进入冷凝器(3)再从回水管流入漏斗后，注入蒸发锅(6)。直至水位上升到玻璃水位窗(5)中心处，待水位放水管(10)流出且其水位停止上升时，可暂时将水源阀 (1) 关闭。

3、接通电源，等到锅内的水已沸腾，有蒸馏水滴出时，再开启水源阀(1)。但应注意水流不宜过大过小，应从小到大逐渐开启水源阀门，调节到蒸馏水出水量最大，加水杯有小量溢出为宜。蒸馏水的温度为40℃左右为好。

4、蒸馏水出水皮管不宜过长，并切勿插入蒸馏水容器之中，皮管使用前应洗刷洁净并用蒸馏水重洗，且应保持畅通以防止窒塞蒸汽而造成漏水溢水。

5、冷凝器外壁有烫手感，为正常，否则将无蒸馏水流出。

6、每天使用前应洗刷内部一次，且将存水排尽，更换新鲜水以保证水质。

7、蒸馏水器内水垢，可用弱酸或弱碱溶液洗刷，清楚方便彻底。

8、新购进蒸馏水器，应先清洗，并经过2小时以上的通电蒸发，直到取得蒸馏水符合药典规定。